## Pakiet_1.1
Nr zapytania: 104/ZP/CS/2026 r. | [7 empty] | Załącznik nr 1
Formularz cenowy
Lp. | Asortyment | Producent | Ilość | Cena* jednostkowa netto [ zł ] | Wartość netto [zł] | Podatek* VAT [ %] | Wartośc* podatku VAT [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kontenery sterylizacyjne typu K7-509, K7-031, K7-503, K7-019, K7-504, K7-026, K7-043, K7-244 | Informer Med. | 127
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
Kompleksowa kontrola sprawności, czyszczenie, regulacja i naprawa kontenerów sterylizacyjnych | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu (konserwacji) kontenerów, którego zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta sprzętu. | [6 empty] | tak
2 | Wymagane czynności: sprawdzenie, czyszczenie, regulacja, wymiana (jeśli potrzebna) następujących elementów: Pokrywa: a. Uchwyt filtra (działanie zatrzasku, deformacja, uszczelki) b. Zawór BIO BARIERA (ruch zaworu) c. Filtr PTFE (uszkodzenia mechaniczne, czystość) <2000 cykli d. Uszczelka (uszkodzenia mechaniczne, odkształcenia) e. Zatrzaski (zawiasy, działanie) f. Krawędzie (uszkodzenia mechaniczne, odkształcenia) g. Powierzchnia anodowana (uszkodzenia mechaniczne, zarysowania) Wanna a. Elementy zatrzasku (20,5 mm +/- 1mm) b. Uchwyty (osłony silikonowe) c. Okienka tabliczek identyfikacyjnych d. Krawędzie (uszkodzenia mechaniczne, odkształcenia) e. Powierzchnia anodowana (uszkodzenia mechaniczne, zarysowania) | [6 empty] | tak
3 | Wymiana jesli dotyczy zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, filtry, zestawy serwisowe itp.) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
4 | Wykonawca ma obowiązek ścisłego przestrzegania wymogów prawa dotyczących bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych, a w szczególności stosowania części zamiennych, materiałów oraz akcesoriów i przeprowadzania wszystkich czynności serwisowych w sposób, który: - nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu medycznego, - nie wpływa na utratę znaku CE oraz nie powoduje, że serwisowany wyrób zostanie zmodyfikowany w sposób, który wpłynie na deklarowane przez producenta na etapie wprowadzania do obrotu: przeznaczenie, parametry techniczne i konfigurację lub inne aspekty związane z jego bezpieczną eksploatacją. | [6 empty] | tak
5 | Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy | [6 empty] | tak
6 | Koszty związane z realziacją Przedmiotu Zapytania Ofertowego w tym m.in.. koszty dojazdu, transportu w celu wykonania usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
Oświadczamy, że oferujemy realizację usługi zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy