ZP/xx/2022 – Pakiet 2                                                                                                                                                                                                                        
              ZAŁĄCZNIK 1.2
Dzierżawa zestawu artroskopowego (shaver i waporyzator) wraz z dostawą jednorazowych ostrzy i frezów oraz elektrod do waporyzacji dla potrzeb Zespołu Bloków Operacyjnych (2)
nr sprawy 108/ZP/APM/2026 r.
                                                                        
        
ZAŁĄCZNIK NR 1

Specyfikacja asortymentowo – cenowa
Przedmiot dzierżawy: 

	Lp.
	Asortyment 
	Nazwa 

/typ/ symbol
	Producent
	Ilość
	Kwota netto dzierżawy za 1 m-c [zł]
	Kwota brutto dzierżawy za 1 m-c [zł]
	Okres dzierżawy 
	Wartość netto [zł]
	Podatek VAT w zł
	Wartość brutto [zł]

	1
	Zestaw artroskopowy (shaver i waporyzator) z wyposażeniem
	
	
	1 kpl
	
	
	12 miesięcy
	
	
	


	ZESTAW ARTROSKOPOWY – 1 KOMPLET

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2020 – parametr wymagany
	

	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Sprzęt fabrycznie nowy lub używany. W przypadku zaoferowania sprzętu używanego musi on posiadać udokumentowaną historię przeglądów technicznych, która zostanie dostarczona do Zamawiającego w dniu dostawy 
	Tak, podać
	
	
	

	2. 
	Deklaracja zgodności producenta z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. 

W przypadku korzystania z przepisów przejściowych (na podstawie art. 120 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych): deklaracja zgodności producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC.

Urządzenie oznaczone znakiem CE
	Tak, załączyć
	
	
	

	3. 
	Zaoferowany zestaw przeznaczony do stosowania w zabiegach ortopedycznych i artroskopowych kolan, barków, kostek, łokci, nadgarstków i bioder. Umożliwia abrazję, wycięcie, czyszczenie i usunięcie kości oraz tkanek miękkich za pomocą frezów i ostrzy, a także ablację i koagulację tkanek miękkich
	Tak
	
	
	

	4. 
	Zestaw artroskopowy składający się z:

- konsola sterująca zintegrowana, łącząca bipolarny generator elektrochirurgiczny oraz umożliwiająca podłączenie silników shaverów (rękojeści) – 1 szt.,
- sterownik nożny programowalny, umożliwiający sterowanie cięciem i koagulacją oraz pracą shavera – 1 szt.,

- shaver artroskopowy (rękojeść) współpracujący z jednorazowymi ostrzami i frezami – 2 szt.
	Tak
	
	
	

	II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Waporyzator:
	-
	
	
	

	6. 
	Urządzenie bipolarne pracujące w środowisku soli fizjologicznej – funkcje cięcia i koagulacji
	Tak
	
	
	

	7. 
	Współpraca z jednorazowymi elektrodami z wbudowanym przewodem i przyciskami sterującymi poziomem mocy
	Tak
	
	
	

	8. 
	Konsola automatycznie rozpoznająca rodzaj podłączonej elektrody
	Tak
	
	
	

	9. 
	System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody
	Tak
	
	
	

	10. 
	Możliwość wyginania elektrod w zakresie min. 0-45°
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz±5%
	Tak, podać
	
	
	

	12. 
	Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 360W regulowana na min. 10 poziomach
	Tak, podać
	
	
	

	13. 
	Funkcja modulacji siły cięcia
	Tak
	
	
	

	14. 
	Maksymalna moc wyjściowa koagulacji min. 100W regulowana na min. 3 poziomach
	Tak, podać
	
	
	

	15. 
	Shaver:
	-
	
	
	

	16. 
	Automatyczne rozpoznawanie rękojeści shavera przez konsolę wraz doborem optymalnych ustawień
	Tak
	
	
	

	17. 
	Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę jednorazowych ostrzy; średnice ostrzy kodowane kolorem uchwytu ostrza
	Tak
	
	
	

	18. 
	Maksymalne obroty shavera min. 10000 obr/min
	Tak, podać
	
	
	

	19. 
	Maksymalna częstotliwość oscylacji shavera min. 3000 cykli/min
	Tak, podać
	
	
	

	20. 
	Rękojeść shavera wyposażona w silnik bezszczotkowy, nie wymagający smarowania
	Tak
	
	
	

	21. 
	Parametry wspólne
	-
	
	
	

	22. 
	Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy, możliwość aktualizacji programów przez USB
	Tak
	
	
	

	23. 
	Komunikaty o błędach: wizualne na panelu przednim oraz akustyczne
	Tak
	
	
	

	24. 
	Sterowanie poprzez przyciski na panelu przednim oraz przez sterownik nożny
	Tak
	
	
	


W skład czynszu dzierżawnego wchodzą wszelkie koszty związane z korzystaniem z urządzeń, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych,  jest w pełni sprawny oraz spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej w tym zakresie.

Wykonawca w ramach czynszu dzierżawnego będzie zapewniał konserwację oraz serwis sprzętu, w tym jest zobowiązany do dokonywania przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.
Dostawy sukcesywne towaru:
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Nr kat.
	Producent
	Zapotrzebowanie na 12 m-cy [szt]
	Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym
	cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w zł i w %
	Wartość z VAT
	Okres

gwarancji/

termin

ważności

	1
	Elektroda bipolarna, waporyzacyjna z kanałem ssącym, śr. 4.0 mm, długość 135 mm±5 mm, zagięcie 90°, kształt okrągły, kabel o dł. min. 3m, rękojeść z przyciskami do wyboru trybu pracy i mocy. Jednorazowa, dostarczona sterylna.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Elektroda bipolarna, waporyzacyjna z kanałem ssącym, śr. 4.0 mm, długość 135 mm±5 mm, zagięcie 90°, kształt podłużny, kabel o dł. min. 3m, rękojeść z przyciskami do wyboru trybu pracy i mocy
Jednorazowa, dostarczona sterylna.
	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Elektroda bipolarna, waporyzacyjna z kanałem ssącym, śr. 3.5 mm, długość 135 mm±5 mm, zagięcie 90°, kształt okrągły, kabel o dł. min. 3m, rękojeść z przyciskami do wyboru trybu pracy i mocy. Jednorazowa, dostarczona sterylna.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Ostrze shavera śr. 3.5 mm agresywne. Jednorazowe, dostarczone sterylne.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	Ostrze shavera śr. 4.0 mm agresywne. Jednorazowe, dostarczone sterylne.
	
	
	70
	
	
	
	
	
	

	6
	Ostrze shavera śr. 3.5 mm standardowe. Jednorazowe, dostarczone sterylne.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	Ostrze shavera śr. 4.0 mm standardowe. Jednorazowe, dostarczone sterylne.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	Frez shavera śr. 5.0 mm typu standard o kształcie baryłkowym z 12 żłobieniami. Jednorazowy, dostarczony sterylny.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	9
	Frez shavera śr. 5.0 mm typu agresywnego o kształcie baryłkowym z 6 żłobieniami. Jednorazowy, dostarczony sterylny.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	10
	Frez shavera śr. 5.0 mm typu standard o kształcie sferycznym z 12 żłobieniami. Jednorazowy, dostarczony sterylny.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	11
	Frez shavera śr. 4.0 mm typu agresywnego o kształcie sferycznym z 12 żłobieniami. Jednorazowy, dostarczony sterylny.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


Wartość całkowita netto (dzierżawa + dostawy towaru): ………………  zł; słownie: ……………………………
Wartość całkowita brutto (dzierżawa + dostawy towaru): ………………  zł; słownie: ……………………………
    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

PAGE  
    .............................................................................

-1-

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

