OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pilotażowe udostępnienie systemu chirurgii robotycznej — dzierżawa systemu (60 dni) wraz z opłatą za użycie narzędzi i materiałów do wykonania do 30 zabiegów urologicznych

Rozdział I. Przedmiot zamówienia i warunki realizacji

- Przedmiotem zamówienia jest pilotażowe udostępnienie kompletnego systemu chirurgii robotycznej, obejmujące:

- dzierżawę systemu przez okres 60 dni oraz

- zapewnienie kompletów narzędzi i materiałów do wykonania maksymalnie 30 zabiegów urologicznych, rozliczanych opłatą za użycie wyłącznie za zabiegi faktycznie wykonane. Miejsce realizacji: Zespół Bloków Operacyjnych Szpitala, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków.

- Rodzaje zabiegów: prostatektomia radykalna, nefrektomia (lub NSS), cystektomia. Strukturę rodzajową zabiegów (liczbę zabiegów każdego rodzaju) Zamawiający ustala samodzielnie w toku realizacji umowy i może ją zmieniać bez wpływu na ceny jednostkowe; Wykonawca zapewnia gotowość do każdego rodzaju zabiegu. Zabiegi wykonuje wyłącznie personel Zamawiającego. Jeżeli w okresie dzierżawy nie zostanie wykonanych 30 zabiegów, Zamawiający zapłaci wyłącznie za zabiegi faktycznie wykonane albo jednostronnie przedłuży okres dzierżawy o nie więcej niż 14 dni — bez dodatkowego czynszu i dodatkowych opłat z tytułu dzierżawy.

- Planowane zabiegi (rodzaj i termin) będą zgłaszane Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych; kompletny i zdatny do użycia komplet zabiegowy właściwego rodzaju musi być dostępny najpóźniej na 1 dzień roboczy przed zaplanowanym zabiegiem (z uwzględnieniem czasu przygotowania — mycia, dezynfekcji i sterylizacji — narzędzi wielorazowych).

- Czynsz dzierżawny ma charakter ryczałtowy i obejmuje w szczególności:

- transport, wniesienie (z wykorzystaniem drogi transportu wskazanej przez Zamawiającego), instalację, uruchomienie i konfigurację systemu,

- szkolenie i certyfikację 2 operatorów w ośrodku szkoleniowym producenta (wraz z kosztami szkolenia, certyfikacji, podróży i zakwaterowania), zakończone przed dostawą systemu,

- szkolenia stanowiskowe instrumentariuszek oraz personelu Centralnej Sterylizatorni,

- proctoring kliniczny przy pierwszych 4 zabiegach,

- obecność inżyniera aplikacyjnego przy pierwszych 12 zabiegach oraz wsparcie zdalne przez cały okres umowy,

- serwis, przeglądy i aktualizacje oprogramowania w okresie dzierżawy,

- ubezpieczenie sprzętu,

- demontaż, odbiór i transport powrotny po zakończeniu umowy.

- Opłata za użycie: cena jednostkowa za komplet narzędzi i materiałów na 1 zabieg, odrębna dla każdego rodzaju zabiegu. Komplet obejmuje narzędzia wielorazowe (udostępniane bez przeniesienia własności na Zamawiającego, zwracane wraz z systemem) oraz wszystkie materiały jednorazowe i obłożenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego wykonania zabiegu zgodnie z zaleceniami producenta. Ryzyko zużycia, wyczerpania limitu użyć, uszkodzenia i wymiany narzędzi wielorazowych — przy prawidłowej eksploatacji oraz przygotowaniu zgodnym z dostarczonymi instrukcjami — obciąża Wykonawcę i jest wkalkulowane w cenę jednostkową.

- Wymagania graniczne wynikające z infrastruktury Zamawiającego: żaden pojedynczy element systemu nie może przekraczać wysokości 195 cm, szerokości 103 cm, głębokości 177 cm ani masy 940 kg. Zasilanie ze standardowej instalacji elektrycznej 230 V/50 Hz - Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić i potwierdzić prawidłowe zasilanie Bloku operacyjnego przy pełnym  obciążeniu instalacji. Nośność stropu Bloku operacyjnego dla oferowanego systemu chirurgii robotycznej wykonawca winien potwierdzić ekspertyzą najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Dodatkowo wykonawca winien  zweryfikować drogę transportu na Blok Operacyjny— winda, przejścia. Instalacja systemu nie może wymagać jakichkolwiek prac adaptacyjnych po stronie Zamawiającego.

- Przygotowanie (mycie, dezynfekcję i sterylizację) narzędzi wielorazowych prowadzi Zamawiający we własnej Centralnej Sterylizatorni, dysponującej w szczególności: myjnią-dezynfektorem Miele PG 8528, sterylizacją parową 134°C oraz sterylizatorem plazmowym niskotemperaturowym STERRAD 100NX. Instrumentarium musi umożliwiać przeprowadzenie pełnego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji z użyciem tego wyposażenia, zgodnie z walidowanymi instrukcjami producenta (IFU); Wykonawca dostarczy w ramach ceny niezbędne kosze, tace, adaptery i złącza do przepłukiwania kanałów albo zapewni rozwiązanie równoważne na własny koszt, dostarczy walidowane instrukcje w języku polskim (ze wskazaniem metody dla każdego składnika instrumentarium) oraz przeszkoli personel Centralnej Sterylizatorni. Zamawiający nie przewiduje zakupu dodatkowego wyposażenia sterylizatorni.

- Serwis w okresie dzierżawy: czas reakcji nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii; usunięcie awarii w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Czynności diagnostyczne i naprawcze wykonuje wyłącznie personel Wykonawcy. Jeżeli system nie nadaje się do wykonywania zabiegów łącznie dłużej niż 3 dni robocze, okres dzierżawy ulega przedłużeniu o czas niezdatności bez dodatkowego czynszu.

- Termin realizacji: osiągnięcie pełnej gotowości do wykonania pierwszego zabiegu — w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy (w tym dostawa, instalacja i szkolenia stanowiskowe; certyfikacja operatorów zakończona przed dostawą systemu).

- Rozliczenie: w dwóch okresach rozliczeniowych — po pierwszych 30 dniach okresu dzierżawy oraz po zakończeniu umowy — wyłącznie za zabiegi faktycznie wykonane; czynsz płatny w dwóch częściach (po pierwszych 30 dniach i po zakończeniu okresu dzierżawy). Termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Osoby działające w imieniu Wykonawcy (w szczególności proctor kliniczny i inżynier aplikacyjny) mogą być obecne przy zabiegu wyłącznie za uprzednią zgodą pacjenta oraz akceptacją operatora; przestrzegają procedur obowiązujących u Zamawiającego oraz zasad poufności danych medycznych. Zasady ochrony danych osobowych określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3A).

- Materiały jednorazowe będą dostarczane w opakowaniach producenta (z nazwą produktu, numerem serii i datą ważności), z terminem ważności umożliwiającym ich wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy.

- Umowa nie będzie zawierała żadnych zobowiązań, opcji ani prawa pierwszeństwa dotyczących dzierżawy lub zakupu systemu po zakończeniu pilotażu.

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określają: projekt umowy (załącznik nr 3) oraz projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3A).

Rozdział II. Wymagania funkcjonalne systemu chirurgii robotycznej

Wszystkie wymagania wskazane w poniższej tabeli są wymaganiami granicznymi (minimalnymi). W kolumnie „Potwierdzenie" należy wpisać TAK albo NIE. Zaoferowanie systemu niespełniającego któregokolwiek z wymagań skutkuje odrzuceniem oferty.

| Lp. | Wymaganie (parametr wymagany) | Potwierdzenie (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | System chirurgii robotycznej przeznaczony i dopuszczony, zgodnie z dokumentacją producenta, do wykonywania procedur co najmniej z zakresu urologii, w tym zabiegów objętych zamówieniem (prostatektomia radykalna, nefrektomia/NSS, cystektomia). |  |
| 2. | System umożliwiający przeprowadzenie pełnych procedur medycznych wewnątrzotrzewnowo techniką w pełni robotową. |  |
| 3. | System umożliwiający przeprowadzenie procedur z wykorzystaniem obrazowania w bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG), z nakładaniem obrazu fluorescencji na obraz endoskopowy (co najmniej 2 tryby prezentacji fluorescencji). |  |
| 4. | Zestaw składający się co najmniej z: konsoli chirurgicznej; wózka (platformy) pacjenta z min. 4 uniwersalnymi ramionami robotycznymi w konfiguracji zintegrowanej (wspólna platforma); toru wizyjnego 3D o rozdzielczości 4K z monitorem medycznym, na wózku jezdnym, sterowanego przez oprogramowanie systemu i włączanego z poziomu konsoli; platformy elektrochirurgicznej (generatora mono- i bipolarnego) kompatybilnej z narzędziami robotycznymi, aktywowanej z poziomu konsoli, wraz z niezbędnym okablowaniem; 2 szt. wideoendoskopów robotycznych 3D/4K z końcówką 30°. Wszystkie elementy wzajemnie kompatybilne sprzętowo i programowo, ze sterowaniem wymaganymi funkcjami z poziomu konsoli operatora. |  |
| 5. | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej z blokadą kół, zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych z minimalizacją efektu naturalnego drżenia rąk oraz skalowaniem ruchu narzędzi. |  |
| 6. | Możliwość sterowania narzędziami chirurgicznymi oraz wideoendoskopem 3D w każdym z ramion robotycznych. |  |
| 7. | Sterowanie z poziomu konsoli co najmniej w zakresie: uruchamiania funkcji ICG; włączania i wyłączania sygnałów ze źródeł zewnętrznych (np. USG) wyświetlanych na konsoli; zmiany powiększenia cyfrowego obrazu za pomocą manetek sterujących i/lub przełączników nożnych; pełnego zakresu obrotu kątowego końcówki w osi wzdłużnej narzędzia; przełączania kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30° w dół / 30° w górę. |  |
| 8. | Elementy konsoli co najmniej: manetki sterujące (lewa i prawa), przeglądarka stereoskopowa, ekran dotykowy do obsługi konsoli i zarządzania wizualizacją, panel przełączników nożnych do uruchamiania elektrokoagulacji mono- i bipolarnej, zarządzania endoskopem i wysprzęglania. |  |
| 9. | Dostęp z konsoli do wyłącznika awaryjnego oraz regulacji parametrów ergonomicznych konsoli. |  |
| 10. | Wyświetlanie w polu widzenia operatora komunikatów i ikon o stanie systemu oraz obrazu z pomocniczych źródeł obrazowych. |  |
| 11. | Funkcja umożliwiająca operatorowi bezpieczne przeniesienie wzroku poza przeglądarkę stereoskopową bez wyzwalania rąk z manetek, z zachowaniem stałej pozycji narzędzi w ciele pacjenta. |  |
| 12. | Panel dotykowy konsoli umożliwiający co najmniej: wyświetlenie informacji o narzędziach i endoskopie, przypisanie narzędzi do konfiguracji rąk, sterowanie ustawieniami manetek (wysprzęglenie, skalowanie ruchu, przypisanie do ręki), pozycjonowanie endoskopu i sterowanie jego funkcjami, sterowanie ustawieniami obrazu i dźwięku oraz ich zapisem, włączanie sygnałów zewnętrznych, zarządzanie kontami użytkowników. |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy systemu o współpracę z drugą konsolą chirurgiczną (druga konsola nie stanowi przedmiotu zamówienia). |  |
| 14. | W przypadku błędu systemowego lub przerwy w zasilaniu — możliwość wznowienia pracy i kontynuacji zabiegu po przywróceniu zasilania, z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz możliwością odtworzenia konfiguracji roboczej. |  |
| 15. | Kolumna (platforma) pacjenta umożliwiająca obrót ramion względem osi pionowej i poziomej oraz wyposażona w system wspomagający ustalenie centralnego punktu dokowania (np. wskaźnik laserowy); napęd elektryczny wspomagający transport i dokowanie urządzenia. |  |
| 16. | Możliwość manualnego pozycjonowania niezadokowanego ramienia robotycznego. |  |
| 17. | Narzędzia robotyczne wielorazowe artykulacyjne z określoną przez producenta liczbą użyć; artykulacja końcówki roboczej w min. 7 stopniach swobody; obrót końcówki roboczej o min. 540°; obsługa z poziomu konsoli bez dodatkowych adapterów zewnętrznych. |  |
| 18. | Dostępne w ofercie producenta grupy narzędzi co najmniej: artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne (min. 2 typy końcówek), artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne (min. 2 typy), artykulacyjne graspery/preparatory (min. 2 typy), artykulacyjne imadła (min. 2 typy). |  |
| 19. | Możliwość podłączenia do systemu certyfikowanego (CE MDR) robotycznego narzędzia ultradźwiękowego. |  |
| 20. | Wideoendoskopy zintegrowane z kamerami, o powiększeniu optycznym min. 10x, z wielopoziomowym zoomem cyfrowym, kompatybilne z technologią ICG; sterowanie funkcjami endoskopu (kierunek widzenia, zdjęcie, nagrywanie) z poziomu konsoli. |  |
| 21. | Możliwość awaryjnego otwarcia branszy / zwolnienia narzędzia robotycznego w czasie zabiegu bez konieczności wyjmowania narzędzia z ramienia robotycznego. |  |
| 22. | Po ponownym podłączeniu narzędzia lub endoskopu — możliwość kontynuacji pracy w obszarze operacyjnym bez konieczności ponownej pełnej konfiguracji systemu (redokowania ramienia). |  |

Oświadczamy, że akceptujemy powyższe warunki realizacji zamówienia i potwierdzamy, że oferowany system spełnia wszystkie wymagania określone w Rozdziale II.

............................................................

data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy